|  |  | ИНСТРУКЦИЯ Пуско-наладка «Пресс-деструктора ПДМ-50 ПЗ» КИУС.941719.002 1. Хранение «Пресс-деструктора ПДМ-50 ПЗ» (далее Установка) и последовательность работ в предмонтажный период вести в соответствии с требованиями настоящей инструкции, руководства по эксплуатации КИУС.941719.002 РЭ. 2. Изучите руководство по эксплуатации КИУС.941719.002 РЭ на Установку и ознакомьтесь с требованиями безопасности при работе с Установкой. 3. Если монтаж Установки предусматривается не сразу после его получения потребителем, а через определенное время, то во избежание выхода из строя электрических приборов, электроконтактных устройств, элементов автоматики, а также отдельных узлов от вредного воздействия атмосферных условий, хранение Установки должно осуществляться согласно требованиям НТД – в закрытом помещении при температуре от минус 15°С до +40°С. 4. При вводе Установки в эксплуатацию, пусконаладочные работы проводятся только представителями завода-изготовителя (по отдельному договору), либо лицами, прошедшими обучение на заводе-изготовителе. 5. К обслуживанию Установки допускаются лица, прошедшие специальное обучение по обслуживанию установки комплексной для утилизации медицинских отходов и аттестованные в установленном порядке. 6. Установка должна устанавливаться в светлом помещении, имеющем 3-х фазную электросеть переменного тока частотой 50Гц, напряжением 380В с заземляющим проводом. Помещение должно соответствовать следующим требованиям: - освещение, отопление и кондиционирование - согласно действующих санитарных норм и правил (СНиП); - площадь помещения - не менее 12 м²; - высота потолка - не менее 2,4 м. 7. Проведите разборку упаковки Установки. Порядок разборки упаковки Установки: а) снимите металлическую ленту с торцов упаковки; б) снимите доски с каркаса упаковки; в) снимите щит с упаковочной коробки; г) снимите упаковочную коробку и чехол с Установки; д) выкрутите винты, которыми крепится Установка к нижнему щиту. 8. Снимите Установку со щита. 9. Осмотрите и определите состояние Установки после транспортирования и хранения. 10. Откройте контейнер Установки, достаньте и распакуйте сетевой шнур, вилку сетевого шнура, розетку и эксплуатационную документацию. Проверьте комплектность. В случае необходимости составьте акты технического состояния и комплектности после транспортирования и хранения. 11. Произведите внешний осмотр Установки, протрите от пыли, проверьте комплектность в соответствии с разделом 1.3 РЭ. |
| --- | --- | --- |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | КИУС.941719.002 ИМ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | 12. Установите Установку в выбранном помещении. 13. Произведите монтаж сетевого шнура, вилки сетевого шнура и розетки. 14. Перед подключением Установки к питающей сети убедитесь, что напряжение между нулевым рабочим проводником и каждой из фаз, составляет (220±10%) В, а между каждой из фаз (380±10%) В, затем подключить его. 15. Заземлите корпус Установки медным гибким проводом, сечением не менее 2,5 мм². 16. Включите сетевой выключатель, при этом должна загореться лампочка индикатора сети и убедитесь в работоспособности Установки, поочередно нажимая кнопки "движение вниз", "аварийный стоп", "движение вверх". По окончании проверки выключите сетевой выключатель. Если отсутствует движение плиты уплотняющей, при работающей гидростанции, необходимо изменить чередование фаз (соседние фазные провода (AB или BC) поменяйте местами в вилке сетевого шнура или розетке). 17. По результатам пуско-наладочных работ составляют заключение о соответствии Установки установленным требованиям. 18. В сопроводительных документах на Установку делают отметку о проведении пуско-наладочных работ и их результате. 19. При соответствии Установки установленным требованиям оформляется ввод изделия в эксплуатацию актом произвольной формы. Акт должен быть подписан представителем администрации, лицом ответственным за эксплуатацию, а также представителем организации, проводившим пуско-наладочные работы. 20. При выявлении в процессе пуско-наладочных работ несоответствия Установки установленным требованиям, изделие возвращают поставщику с предъявлением рекламации. 2 ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ, ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Требования по безопасности по ГОСТ 12.2.091 и ГОСТ Р МЭК 61010-2-041. |
| --- | --- | --- |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | КИУС.941719.002 ИМ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | Приложение 1 Пресс-деструктор ПДМ-50 ПЗ 1 - кожух; 2 - гидростанция; 3 – клапан предохранительный; 4 – реле давления; 5 – рама; 6 – механизм фиксации емкости; 7 – панель управления; 8 – гидроцилиндр; 9 – бачок гидростанции; 10 – плита уплотняющая; 11 – емкость приемная. |
| --- | --- | --- |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | КИУС.941719.002 ИМ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | Приложение 2 Схема электрическая принципиальная пресс-деструктора ПДМ-50 ПЗ. |
| --- | --- | --- |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | КИУС.941719.002 ИМ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |