|  |  | ИНСТРУКЦИЯ Пуско-наладка «Установки для обеззараживания медицинских отходов СМО-21 ПЗ» КИУС.942711.014 1. Хранение «Установки для обеззараживания медицинских отходов СМО-21 ПЗ» (далее Установка) и последовательность работ в предмонтажный период вести в соответствии с требованиями настоящей инструкции, руководства по эксплуатации КИУС.942711.014 РЭ. 2. Изучите руководство по эксплуатации КИУС.942711.014 РЭ на Установку и ознакомьтесь с требованиями безопасности при работе с Установкой. 3. Проведите разборку упаковки Установки. Порядок разборки упаковки Установки: а) снимите ленту ПВХ с торцов упаковки; б) распакуйте упаковочную коробку; в) достаньте Установку из коробки. 4. Разрежьте шпагат и снимите бумагу оберточную с Установки. 5. Осмотрите и определите состояние Установки после транспортирования и хранения. 6. Откройте дверь Установки, достаньте из камеры Установки и распакуйте ЗИП и эксплуатационную документацию. Проверьте комплектность. В случае необходимости составьте акты технического состояния и комплектности после транспортирования и хранения. 7. Если монтаж Установки предусматривается не сразу после его получения потребителем, а через определенное время, то во избежание выхода из строя электрических приборов, электроконтактных устройств, элементов автоматики, а также отдельных узлов от вредного воздействия атмосферных условий, хранение Установки должно осуществляться согласно требованиям НТД – в закрытом помещении при температуре от минус 50°С до +50°С. 8. Учитывая, что Установка относится к сложной категории изделий, подготовку изделий к монтажу, монтаж, обучение обслуживающего персонала, подготовку к работе и дальнейшее техническое обслуживание производить силами специалистов организации, имеющей на это право. 9. К работе с Установкой допускаются лица, изучившие техническую документацию на изделие, прошедшие инструктаж по безопасной работе и получившие право на работу в соответствии с правилами ТР ТС 032/2013 «Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением». 10. Установка должна устанавливаться в светлом, сухом помещении. Помещение должно соответствовать следующим требованиям: - освещение, отопление и кондиционирование - согласно действующих санитарных норм и правил (СНиП); - площадь помещения - не менее 12 м²; - высота потолка - не менее 2,4 м. Выбранное помещение должно быть оснащено электрической сетью переменного тока частотой 50Гц, напряжением 220В с заземляющим проводом. |
| --- | --- | --- |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | КИУС.942711.004-05 ИМ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | Монтаж и установку Установки производить так, чтобы дно камеры находилось в горизонтальной плоскости. Установка должна стоять жестко, без качки, установить по уровню. 11. Очистите Установку от консервационной смазки (при наличии), протрите насухо. 12. Установите Установку в выбранном помещение. 13. Для обеспечения слива конденсата из стерилизационной камеры ножки необходимо отрегулировать таким образом, чтобы наблюдался небольшой наклон в сторону задней стенки Установки. 14. Залейте в бачок (Приложение 1) дистиллированную воду соблюдая требование пункта 2.2.9 РЭ. 15. Установите пластину в соответствующее углубление на кожухе. 16. Покройте тальком контактную часть резиновой прокладки двери. 17. Установите кассету в камере Установки. 18. Закройте дверцу Установки. И проведите один цикл работы Установки при не загруженной камере. 19. Перед подключением Установки к питающей сети необходимо проверить, что напряжение сети питания соответствует 220В, 50Гц. 20. Включите сетевой выключатель, при этом загорится подсветка дисплея и индицируется основное меню. 21. Пользуясь руководством по эксплуатации (п.п.2.3.4 КИУС.942711.004-05 РЭ) запустите процесс обеззараживания. При отработке программы на дисплее последовательно индицируются этапы программы обеззараживания (Приложение 4). Установка работает автономно. Отработанный пар сбрасывается в бачок для конденсата. 22. По окончание процесса обеззараживания с незагруженной камерой, загрузите камеру Установки пользуясь рекомендациями руководства по эксплуатации п. 2.3.3. 23. Повторите п.п. 18-21 для Установки с загруженной камерой. 26. По результатам пуско-наладочных работ составляют заключение о соответствии Установки установленным требованиям. 27. В сопроводительных документах на Установку делают отметку о проведении пуско-наладочных работ и их результате. 30. При соответствии Установки установленным требованиям оформляется ввод изделия в эксплуатацию актом произвольной формы. Акт должен быть подписан представителем администрации, лицом ответственным за эксплуатацию, а также представителем организации, проводившим пуско-наладочные работы. 31. При выявлении в процессе пуско-наладочных работ несоответствия Установки установленным требованиям, изделие возвращают поставщику с предъявлением рекламации. 2 ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ, ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Требования по безопасности по ГОСТ 12.2.091 и ГОСТ Р МЭК 61010-2-041. |
| --- | --- | --- |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | КИУС.942711.004-05 ИМ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | Приложение 1 Установка для обеззараживания медицинских отходов СМО-21 ПЗ 1 – стерилизационная камера; 2 – вакуумный насос; 3 – блок управления; 4 – бачок для воды; 5 – бачок конденсатный; 6 – парогенератор; 7 – сетевой выключатель; 8 – пробка; 9 – горловина; 10 – штуцер слива из бачка для воды; 11 - подключение интерфейсного кабеля для вывода на ПК; 12 – штуцер слива из бачка конденсатного; 13 – мановакуумметр; 14 – фильтр бактериальной очистки; 15 – датчик уровня воды в бочке для воды; 16 – датчик уровня воды в бачке для конденсата; 17 – предохранительный клапан; 18 – разъем для подключения сетевого кабеля (с держателем вставок плавких); 19 – электронасос. |
| --- | --- | --- |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | КИУС.942711.004-05 ИМ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | Приложение 2 Схема гидравлическая принципиальная установки для обеззараживания медицинских отходов СМО-21 ПЗ КИУС.942711.014 |
| --- | --- | --- |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | КИУС.942711.004-05 ИМ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | Приложение 3 Схема электрическая принципиальная установки для обеззараживания медицинских отходов СМО-21 ПЗ КИУС.942711.014 |
| --- | --- | --- |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | КИУС.942711.004-05 ИМ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | Приложение 4 Этап Номер программы Название Точки переключения Время, минут Нагрев Подготовка пара t1 - t2 10 Предварительное вакуумирование t2 - t3 5 Продувка t3 - t4 (р1) 20 Вакуумирование t4 (р1) - t5 2 Продувка t5 - t6 (р2) 10 Вакуумирование t6 (р2) - t7 2 Нагрев t7 – t8 (Т1) 5 Экспозиция t8 (Т1) - t9 90 Выпуск пара t9 – t10 (p3) 3 Сушка t10 – t11 15 Выравнивание t11 – t12 (p4) 3 Общее время t1 – t12 (p4) 165 Циклограмма работы установки в режиме 134 °С/90 мин. |
| --- | --- | --- |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | КИУС.942711.004-05 ИМ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |